Решение -01-147  по жалобе ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» на действия комиссии по размещению заказов ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий

РЕШЕНИЕ № 08-01-147
26  мая  2009  года                                                                                                    г.  Новосибирск
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области по контролю в сфере размещения заказов (Комиссия Новосибирского УФАС России)  в составе:
Швалов А.Г.  – заместитель руководителя управления – начальник отдела государственного
                         заказа,  председатель Комиссии;
Сухоплюев Д.В.  -  главный специалист-эксперт отдела государственного заказа,
                               член Комиссии;
Студеникин Д.Е.  -  ведущий специалист-эксперт отдела государственного заказа,
                               член Комиссии,
в присутствии представителей:
подателя  жалобы -  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» -  <…>  (директор);  <…>  (по доверенности);
заказчика – ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий – <…>  (по доверенности);  <…>  (без доверенности);
участника размещения заказа – ООО «Медицинская компания «ЮНИКС» -  <…>  (по доверенности);  <…>  (по доверенности);
рассмотрев жалобу ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» на действия комиссии по размещению заказов ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий при проведении открытого аукциона 䫤 на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов,  оборудования и медикаментов,  по лоту 䫟,  извещение 劷/004326/56,
УСТАНОВИЛА:
В Новосибирское УФАС России обратилось ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» с жалобой на действия комиссии по размещению заказов ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий при проведении открытого аукциона 䫤 на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов,  оборудования и медикаментов,  по лоту 䫟.  Начальная (максимальная)  цена по лот䫝 – 1爬 000  рублей,  лоту 䫞 – 750焀 рублей,  лоту 䫟 – 3狴焀 рублей,  лоту 䫠 – 1燈焀 рублей.
ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» обжалует отказ в допуске к участию в данном аукционе по лоту 䫟.  По мнению ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»,  указанные в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  основания отказа в допуске к участию в аукционе по лоту 䫟 ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»,  не соответствуют действительности по следующим основаниям:
Требования технического задания документации об аукционе по лоту 䫟
Основания не соответствия заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» требованим технического задания документации об аукционе по лоту 䫟,  указанные в протоколе рассмотрения заявок
Причины неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»,  указанные в протоколе рассмотрения заявок
вентилятор должен иметь пневматический привод
 
электропривод (поршень)
электрический вентилятор не требует газа для привода и таким образом,  работает намного экономнее,  чем обычные (пневматические)
поддержка давлением (PSVPro)  c  Apnea
 
нет реального режима контроля давления,  только режим лимита давления,
нет режима PSV  Pro,  т.е.  защищенного режима поддержки давления
наркозно-дыхательный аппарат -   “Fabius  Plus” оснащен функцией контроля давления
визуализация дыханий пациента благодаря устройству  «мешок в бутылке»
нет визуализации и контроля за дыханием больного
датчик потока (объема)  располагается на линии выдоха и таким образом измеряется реальный объем,  участвовавший в вентиляции
прогрессивная система устройства дыхательного контура (ABS),  предотвращающая утечки дыхательной смеси
Требуемый аппарат оснащен прогрессивной дыхательной системой ABS,  объем 2,8  л.
Fabius  – объем 5  литров,  соответственно в 2  раза дольше достигается концентрация газов,  что затрудняет работу при низких потоках газовой смеси
дыхательный контур наркозно-дыхательного аппарата -  “Fabius  Plus” сконструирован так,  что предотвращаются все утечки,  контроль на утечку проводиться при каждом включении аппарата,  объём дыхательной системы,  включая адсорбер составляют 1,7л.
дыхательный объем:  20  -  1500  мл
до 1400  мл
дыхательный объем устанавливается из расчёта 10  мл/кг веса,  таким образом наркозно-дыхательный аппарат -   “Fabius  Plus” способен обеспечить вентиляцию пациентов весом до 140  кг,  разница в 100мл не имеет клинического значения
электронный PEEP:  выкл.4-30  см ⤤О
3-20  см ⤤О
РЕЕР 30  никогда не применяется в анестезиологической практике,  данное значение не имеет клинического применения
наркозно-дыхательный аппарат должен иметь возможность подключения к центральной системе газоснабжения или компрессору сжатого воздуха с цветовым кодированием магистралей,  встроенную систему манометров,  систему электронных графических флоуметров для проведения вентиляции низкими потоками газовой смеси.
нет системы электронно-графических флоуметров,  что существенно снижает точность дозирования газовой смеси
наркозно-дыхательный аппарат -  “Fabius  Plus” имеет датчик кислорода,  который совершенно точно отражает количество кислорода в подаваемой смеси
 
 
дисплей 31  см
 
дисплей в 3  раза меньше заданного техническим заданием,  нет возможности выведения 2  кривых,  петель,  нет возможности конфигурировать экран
в комплектации предлагаемого ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» наркозно-дыхательного аппарата имеется дисплей 31  см
 
Кроме того,  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» считает,  что протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  содержит недостоверную информацию относительно наименований участников размещения заказа,  подавших заявки по лоту 䫟.
На жалобу ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» поступило  возражение от  ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий,  в котором указано следующее.
ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий считает,  что предлагаемый ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» наркозно-дыхательный аппарат “Fabius  Plus” не соответствует требованиям технического задания по следующим основаниям.
Требования технического задания документации об аукционе по лоту 䫟
Основания не соответствия заявка ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» требованим технического задания документации об аукционе по лоту 䫟
вентилятор должен иметь пневматический привод
 
электропривод (поршень)
поддержка давлением (PSVPro)  c  Apnea
 
нет реального режима контроля давления,  только режим лимита давления,  нет режима PSV  Pro,  т.е.  защищенного режима поддержки давления
визуализация дыханий пациента благодаря устройству  «мешок в бутылке»
нет визуализации и контроля за дыханием больного
прогрессивная система устройства дыхательного контура (ABS),  предотвращающая утечки дыхательной смеси
требуемый оснащен прогрессивной дыхательной системой ABS,  объем 2,8  л.
Fabius  – объем 5  литров,  соответственно в 2  раза дольше достигается концентрация газов,  что затрудняет работу при низких потоках газовой смеси
дыхательный объем:  20  -  1500  мл
до 1400  мл
электронный PEEP:  выкл.4-30  см ⤤О
3-20  см ⤤О
наркозно-дыхательный аппарат должен иметь возможность подключения к центральной системе газоснабжения или компрессору сжатого воздуха с цветовым кодированием магистралей,  встроенную систему манометров,  систему электронных графических флоуметров для проведения вентиляции низкими потоками газовой смеси.
нет системы электронно-графических флоуметров,  что существенно снижает точность дозирования газовой смеси
дисплей 31  см
 
дисплей в 3  раза меньше заданного по техническим заданием,  нет возможности выведения 2  кривых,  петель,  нет возможности конфигурировать экран
На жалобу ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» поступило возражение от ООО «Медицинская компания «ЮНИКС»,  в котором указано следующее.
ООО «Медицинская компания «ЮНИКС» считает,  что заявка ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не соответствует требованиям технического задания.  Так же ООО «Медицинская компания «ЮНИКС» в полном объеме поддержало основания несоответствия заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» требованиям технического задания документации об аукционе по лоту 䫟,  указанные в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.
Изучив  представленные материалы  и  выслушав доводы  сторон,  Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к следующим выводам.
На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» заявили,  что протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  содержит недостоверную информацию относительно наименований участников размещения заказа,  подавших заявки по лоту 䫟.  Присутствующие на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий подтвердили то,  что в данном протоколе действительно указана недостоверная информация относительно наименований участников размещения заказа,  подавших заявки на участие по лоту 䫟.  Таким образом,  данный довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск»,  обоснован.
В техническом задании документации об аукционе по лоту 䫟 указано,  что наркозно-дыхательный аппарат  должен иметь вентилятор с пневматическим приводом.  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» в своей заявке на участие в аукционе указало,  что предлагаемый ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» аппарат “Fabius  Plus” имеет вентилятор с пневматическим приводом.  Однако,  согласно техническому паспорту наркозно-дыхательного аппарата “Fabius  Plus”,  данный аппарат имеет электрический привод – поршень.  Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе,  т.к.  наркозно-дыхательный аппарат -  “Fabius  Plus” имеет электрический привод – поршень.  На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» заявили,  что наркозно-дыхательный аппарат “Fabius  Plus” действительно оснащается электрическим приводом – поршнем,  так же по мнению представителей ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» вентилятор с пневматическим приводом по своим потребительским свойствам не отличается от электрического привода – поршня.  На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий согласились с тем,  что тип привода не имеет значение,  в том случае если приводы одинаковы по своим потребительским свойствам,  в то же время представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий не смогли указать отличия в потребительских свойствах вышеуказанных приводов.  На основании вышеизложенного Комиссия Новосибирского УФАС России считает,  что заявка ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущена до участия в аукционе по лоту 䫟 по вышеуказанному основанию не правомерно,  т.к.  из имеющихся на момент рассмотрения жалобы ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» сведений,  оба вышеуказанных привода схожи по своим потребительским свойствам,  а,  следовательно,  не имеет значения каким типом привода будет оснащён наркозно-дыхательный аппарат.  Таким образом,  довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по причине указания в данной заявке электрического привода – поршня,  обоснован.  Вместе с тем,  Комиссией Новосибирского УФАС России установлено,  что заявка ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» содержит недостоверную информацию относительно типа привода наркозно-дыхательного аппарата.
В техническом задании документации об аукционе по лоту 䫟 указано,  что наркозно-дыхательный аппарат  должен иметь поддержку давлением (PSVPro)  c  Apnea.  Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе,  т.к.  наркозно-дыхательный аппарат “Fabius  Plus” имеет поддержку давлением (PSVPro)  c  Apnea.  На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий сообщили,  что вышеуказанное основание не допуска до участия в аукционе не соответствует действительности.  Таким образом,  довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию,  обоснован. 
В техническом задании документации об аукционе по лоту 䫟 указано,  что наркозно-дыхательный аппарат  должен иметь следующий параметр дыхательного объема -  20  -  1500  мл.  Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе,  т.к.  наркозно-дыхательный аппарат “Fabius  Plus” имеет параметр дыхательного объема – до 1400  мл.  На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий заявили,  что наркозно-дыхательный аппарат возможно будет применяться на пациентах,  вес которых превышает 140  кг.  Таким образом,  по мнению представителей ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий разница в дыхательном объеме в 100мл является существенной.  Таким образом,  довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию,  не обоснован. 
В техническом задании документации об аукционе по лоту 䫟 указано,  что наркозно-дыхательный аппарат  должен иметь следующий параметр электронного PEEP  -  выкл.  4-30  см ⤤О.  Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе,  т.к.  наркозно-дыхательный аппарат “Fabius  Plus” имеет параметр электронного PEEP  -  выкл.  3-20  см ⤤О.  На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий заявили,  что функция PEEP  -  выкл.  4-30  см ⤤О применяется в наркозно-дыхательных аппаратах для поведения обследования полости легких.  Таким образом,  довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию,  не обоснован. 
В техническом задании документации об аукционе по лоту 䫟 указано,  что наркозно-дыхательный аппарат  должен иметь дисплей -  31  см.  Присутствующие на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий заявили,  что данный параметр относится к диагонали дисплея.  Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе,  т.к.  у наркозно-дыхательного аппарата “Fabius  Plus” диагональ дисплея меньше диагонали дисплея,  требуемого техническим заданием.   ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» в своей аукционной заявке указало,  что наркозно-дыхательный аппарат -  “Fabius  Plus” имеет дисплей диагональю 31  см.  Однако,  согласно технического паспорта наркозно-дыхательного аппарата “Fabius  Plus”,  данный аппарат имеет два дисплея диагональю по 11  см.,  на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» подтвердили,  что наркозно-дыхательный аппарат “Fabius  Plus”,  имеет два дисплея диагональю по 11  см.  Таким образом,  довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по причине указания в данной заявке диагонали дисплея меньше диагонали дисплея требуемого техническим заданием,  не обоснован.  Вместе с тем,  по мнению Комиссии Новосибирского УФАС России заявка ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» содержит недостоверную информацию относительно диагонали дисплея наркозно-дыхательного аппарата “Fabius  Plus”.
В техническом задании документации об аукционе по лоту 䫟 указано,  что наркозно-дыхательный аппарат  должен иметь прогрессивную систему устройства дыхательного контура (ABS),  предотвращающую утечки дыхательной смеси объемом 2,8  л.  Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе,  т.к.  у наркозно-дыхательного аппарата “Fabius  Plus” указанная система имеет объём 5  л.  На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий сообщили,  что вышеуказанное основание не допуска до участия в аукционе не соответствует действительности.  Таким образом,  довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию,  обоснован. 
В техническом задании документации об аукционе по лоту 䫟 указано,  что наркозно-дыхательный аппарат  должен иметь возможность подключения к центральной системе газоснабжения или компрессору сжатого воздуха с цветовым кодированием магистралей,  встроенную систему манометров,  систему электронных графических флоуметров для проведения вентиляции низкими потоками газовой смеси.  Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе,  т.к.  наркозно-дыхательный аппарат  “Fabius  Plus” не имеет системы электронно-графических флоуметров,  что существенно снижает точность дозирования газовой смеси.  На заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий заявили,  что вышеуказанное основание не допуска до участия в аукционе не соответствует действительности.  Таким образом,  довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию,  обоснован. 
В техническом задании документации об аукционе по лоту 䫟 указано,  что наркозно-дыхательный аппарат  должен иметь функцию визуализации дыханий пациента благодаря устройству  «мешок в бутылке».  Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.  ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» не допущено до участия в данном аукционе,  т.к.  наркозно-дыхательный аппарат “Fabius  Plus” не имеет функции  визуализации и контроля за дыханием больного на выдохе.  Присутствующие на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» подтвердили то,  что у наркозно-дыхательного аппарата “Fabius  Plus” присутствует функция  визуализации и контроля за дыханием больного на выдохе,  однако у аппарата отсутствует датчик контроля на вдохе.  Таким образом,  довод ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» о неправомерности отклонения заявки ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» по вышеуказанному основанию,  частично обоснован. 
На основании вышеизложенного Комиссия Новосибирского УФАС России решила признать жалобу ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» на действия комиссии по размещению заказов ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий при проведении открытого аукциона 䫤 на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов,  оборудования и медикаментов,  по лоту 䫟,  частично обоснованной.
Кроме того,  в результате проведённой на основании ч.5  ст.17  Федерального Закона № 94-ФЗ внеплановой проверки Комиссией Новосибирского УФАС России установлено,  что государственным заказчиком – ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий при проведении данного размещения заказа допущены следующие нарушения законодательства РФ о размещении заказов.
В техническом задании документации об аукционе по лоту 䫟 указано,  что наркозно-дыхательный аппарат  должен иметь следующие характеристики:  высота -  134,5  см,  ширина -  72  см,  глубина -  73  см,  масса -  125  кг.  Установление данных требований влечёт за собой ограничение количества участников размещения заказа,  вследствии чего отсекается возможность предложения оборудования с лучшими характеристиками,  что является нарушением ч.3.1  ст.34  Федерального Закона № 94-ФЗ,  согласно которой документация об аукционе не может содержать требования к товару,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.  Однако,  присутствующие на заседании Комиссии Новосибирского УФАС России представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий заявили,  что данные характеристики оборудования критичны в сторону увеличения,  так же представители ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий заявили,  что оборудование с меньшими габаритами и массой соответствует потребностям заказчика.  На основании вышеизложенного Комиссия Новосибирского УФАС России пришла к выводу,  что установление вышеуказанных требований фактически не повлекло ограничение количества участников размещения данного заказа по лоту 䫟.  В то же время,  техническое задание документации об аукционе составлено не в полном соответствии с потребностями заказчика,  что является нарушением ч.2  ст.34  Федерального Закона № 94-ФЗ,  согласно которой документация об аукционе должна содержать требования,  установленные заказчиком к техническим характеристикам товара,  к размерам и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.
Кроме того,  согласно ч.2.1  ст.10  Федерального Закона -ФЗ участник размещения заказа подаёт заявку на участие в аукционе в отношении определённого лота.  При этом,  из положений ч.2  ст.35  Федерального Закона № 94-ФЗ следует,  что под заявкой на участие в аукционе понимается не только предложение по конкретному предмету лота аукциона,  но и документы и сведения,  которые заявка на участие в аукционе должна содержать.  Таким образом,  каждая заявка на участие в аукционе,  поданная в отношении определённого лота,  должна содержать определённый настоящим Федеральным Законом перечень документов и сведений.  В нарушение вышеуказанных требований в п.1.7.1  указано,  что в случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа,  такие заявки подаются в следующем порядке:  все заявки на участие в аукционе,  в отношении нескольких лотов,  подаются участником размещения заказа в одном конверте,  в котором содержатся -  один комплект общих для всех заявок документов и отдельные конверты с документами,  специфичными для каждого лота.
В документации об аукционе указано,  что время и дата окончания подачи заявок – 14.05.2009г.  в 14-00  часов,  время и дата начала рассмотрения заявок – 14.05.2009г.  в 15-00  часов,  что является нарушением ч.6  ст.35  Федерального Закона -ФЗ,  согласно которой прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе,  указанного в извещении о проведении открытого аукциона.
Руководствуясь ч.6  ст.60  ,  ч.5,  ч.9  ст.  17,  Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005  «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  Комиссия Новосибирского УФАС России
РЕШИЛА:
Выдать государственному заказчику -  ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий и комиссии по размещению заказов ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий предписание о прекращении нарушения законодательства РФ о размещении заказов.
 
Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
 
Председатель Комиссии                                                                     А.Г.  Швалов
Члены Комиссии                                                                                 Д.В.  Сухоплюев
                                                                                                               Д.Е.  Студеникин
 
 
ПРЕДПИСАНИЕ № 08-02-135
об устранении нарушения законодательства о размещении заказов
䋦» мая 2009  года                                                                                               г.  Новосибирск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области (Новосибирское УФАС России)  по контролю в сфере размещения заказов в составе:
Швалов А.Г.  – заместитель руководителя управления – начальник отдела государственного
                         заказа,  председатель Комиссии;
Сухоплюев Д.В.  -  главный специалист-эксперт отдела государственного заказа,
                               член Комиссии;
Студеникин Д.Е.  -  ведущий специалист-эксперт отдела государственного заказа,
                               член Комиссии,
на основании своего решения № 08-01-147  от 26.05.2009г.  по жалобам ЗАО «Дина-Медика Новосибирск» на действия комиссии по размещению заказов ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий при проведении открытого аукциона 䫤 на право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов,  оборудования и медикаментов,  по лоту 䫟,  извещение 劷/004326/56,
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий устранить нарушения Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 94-ФЗ),  а именно:
-  прекратить устанавливать в документации об аукционе требования к товару,  влекущие за собой ограничение количества участников размещения заказа;
-  указывать в документации об аукционе требования к товару,  к его размерам и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара реальным потребностям заказчика;
-  прекратить указывать в документации об аукционе требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе с нарушением  ч.2  ст.35  Федерального закона № 94-ФЗ;
-  прекратить указывать в документации об аукционе сведения с нарушением ч.6  ст.35  Федерального Закона -ФЗ;
Комиссии по размещению заказов ФГУ ННИИТ Росмедтехнологий устранить нарушения Федерального закона № 94-ФЗ,  а именно:
-  отменить решение комиссии по размещению заказов,  зафиксированное в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе № 090423/004326/56/1  от 14.05.2009г.;
-  прекратить указывать в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе причины отклонения заявок на участие в аукционе,  не соответствующие действительности;
-  прекратить указывать в протоколе рассмотрения заявок недостоверную информацию относительно наименований участников размещения заказа,  подавших заявки на участие в аукционе;
-  провести повторно процедуру рассмотрения заявок на участие аукционе с учетом вышеизложенных пунктов настоящего предписания.
Об исполнения настоящего предписания сообщить в Новосибирское УФАС России  в срок до 11.06.2009  г.  с приложением подтверждающих документов.
Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.
Примечание.  За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания в соответствии с частью 7  статьи 19.5  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридические лица и должностные лица несут административную ответственность.
 
Председатель Комиссии                                                                     А.Г.  Швалов
Члены Комиссии                                                                                 Д.В.  Сухоплюев
                                                                                                               Д.Е.  Студеникин

2009-05-26  06:50:00